R2004E经济型蓝屏无纸记录仪，采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核，配合256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据，辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表，仪表显示信息量大、兼容性卓越、操作简单、界面友好，可同时实现4路信号采集、记录、显示和2路报警.还可以实现仪表现场总线的通讯、控制功能；配合软件实现仪表现场总线集散监控系统

◆ 采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核，可同时实现4路信号采集、记录、显示和2路报警； ◆ 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据； ◆ 物理全隔离万能输入，可同时输入多种信号，无需更换模块，通过软件组态即可； ◆ 显示工程量数据的数值范围更宽，可显示4 位数值：-999~9999； ◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置； ◆ 2路继电器报警输出，同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警； ◆ 支持外接微型打印机，手动打印数据、曲线，满足用户现场打印的需求； ◆ 支持标准串行通讯接口：RS232C和RS485，支持Modbus RTU协议；支持现场总线CAN传输，可实现总线通讯及总线控制功能； ◆ 配备USB接口，兼容 1.1 、2.0 优盘，兼容非品牌U盘；兼容2G、4G、6G、8G、16G U盘；历史数据转存快捷方便； ◆ 标准串行通讯接口：RS232C和RS485，支持Modbus RTU协议； ◆ 采用高效绿色开关电源，交直流两用，85～264VAC或120～370VDC电压输入，输入频率范围47～63Hz； ◆ 仪表集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行，更方便企业计量管理； ◆ 多种附加功能可选：历史曲线、累积报表、变送输出等，注：开通附加功能需定制。

屏幕： 128*64点阵蓝屏液晶显示器（LCD）；

         精度： 实时显示：±0.2% F.S.；

追忆精度：±0.2% F.S.；

（注：热电偶应去掉冷端误差；）

         输入规格：全隔离万能输入，1～4通道信号输入，通道间全隔离，隔离电压大于1000V；

         隔离阻抗： 20MΩ @ 1000V；

         记录容量： 64/128/192/248MB（FLASH容量可选择）；

         电压输入：0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV （ >1MΩ）；

         电流输入：0-10mA、0-20mA、4-20mA（阻抗250Ω）；

         热电阻： PT100、Cu50（要求三线电阻平衡，引线电阻<10Ω）；

         热电偶： S、B、K、T、R、E、N、J、F2；

         其它输入信号或分度号需在订货时说明；

         配电输出： 变送器集中配电+24VDC，支持多路隔离配电，配电≤30mA/路；

         继电器报警输出：2路继电器触点输出，触点容量3A@220VAC/1A@30VDC，可组态上上限、上限、下限、下下限报警；

         通讯、打印：通讯接口----RS232C或RS485，波特率----（1200、2400、9600、19200），打印接口----RS232C直接连接微型打印机；

         记录间隔：1秒至240秒，共分11档：1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选；

         记录时间：记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数、记录间隔有关，计算公式如下：

         数据备份和转存： 1G、2G、4G、8G、16G及其它可以兼容的U盘；

         热电偶冷端补偿误差： ±1℃ ；

         断电保护： 内置FLASH存储器保护参数和历史数据，断电后可永久保存；

         集成硬件时钟：掉电后也能准确运行；

         时钟误差： ±1 分/月；

         供电电源： 85VAC-264VAC，47～63HZ；

         环境温度： 0～50℃、避免日光直晒；

         环境湿度： 0～85%R.H；

         净重：≤1.0Kg