锌空电池的结构和工作原理是什么？

问：锌空电池的内部结构是怎样的，它是怎么工作的
电池构造：
成糊状的锌粉在阴极端和起催化作用的碳在阳极。电池壳体上的孔可让空气中的氧进入腔体附着在阳极的碳上。同时，阴极的锌被氧化，这与小型银氧或汞氧电池的化学反映类似。

[image: image1.jpg]AR RW T

5
) 7 e S s | H U M
B i

u R id X M K =
e 3

i F
TRX. W40 1999 4 7 1 24 Hilit:
MT3, R#% 2000 4 12 H 28 HE





全数码的低电压保护功能
问：为什么我的全数码助听器有时会突然无声，而在重新开关会重装电池后又正常呢？
答：这是电池电量不足启动了数码机的低电压保护功能引起的。
数码线路的信号处理与模拟线路的信号处理完全不同，模拟线路在低电压时（只要不低于晶体管的开启电压，硅材料约0.7V），仍可有输出，只是增益、失真、噪音等指标下降。而数码机在电压低于一定值时将完全失真或无输出，因此其线路内部一般设有电压保护功能，在电池电压低于设定值时就停止工作直到重新开机。一般的数码机根据用电量大小设定的保护电压在0.9～1.0V，低于此值助听器就启动保护功能停止工作。
若电池的持续放电能力差或快耗尽时，内部的电化学反应速度有限，跟不上助听器对电量的需求，在大电流时，电压会很快下降直至助听器启动保护停止工作。此时电池会积累电量，电压恢复，只要重新开机（断电：开关电池门或OTM开关拨回O再开到M），助听器仍可正常工作，但用不了多久就会再次电压下降，体现出上述声音时有时无的现象，而且此现象容易让人误认为是助听器问题而非电池问题。
若采用非助听器专用电池或普通锌空电池，即使是新电池，也可能出现上述现象。因此选择西门子的高性能锌空电池来配合西门子的全数码助听器才能淋漓尽致享受高科技的乐趣。通常情况下13A电池使用约一周后或312电池使用五天后出现时有时无现象则应更换电池。若在很短时间内出现时有时无现象则可检查电池是否有问题。
其它问题
问：怎样判断锌空气助听器电池的真假？它与其它电池有什么区别？
这种电池工作时必须有空气，所以在电池壳上至少要有一个透气孔。出厂时用胶带将气孔粘上，使用时才撕下。另外，它的开路电压在气孔封闭时较低，气孔畅通时较高，所有其它电池都无此特征。
问：锌空气助听器电池共有几种型号？各用于哪种助听器？
锌空气助听器电池共有五种型号，A675 用于耳背式(BTE)助听器； A13用于耳背式(BTE)和耳内式(ITE)助听器； A312用于耳内式(ITE)和耳道式(ITC)助听器； A10用于耳道式(ITC)和深耳道式(CIC)助听器。A5更小，很少用，目前我们也没有生产。
问：一只电池一般可以用多长时间？国际标准是多少？
电池实际使用时间与助听器型号，放大功率，个人听力损失程度，每天使用时间及使用时调节的音量等因素有关，差别非常大。一般地，助听器所用电池越大，听力损失越小，使用的时间就越长。从我们了解的实际使用情况看，以下时间可供您参考：
A675型电池一般使用4-50天，大多数用10-25天；A13型电池一般使用3-30天，大多数用5-15天。A312型电池一般使用2-15天，大多数用4-10天； A10型电池一般使用1.5-10天，大多数用3-7天。
一般电池电量是10A：》50mA·H；13A：》220mA·H；312A：》120mA·H；675A：》570mA·H；
按照国际电工委员会(IEC)标准，锌空气助听器电池采用标准条件下的恒电阻放电方法测试容量。将电池与电阻串联放电，开始记录时间，直至电池的负载电压降至0.9V为止。具体标准如下：
A675型： 用650欧姆电阻放电至少200小时； A13型： 用1300欧姆电阻放电至少180小时； A312型： 用1300欧姆电阻放电至少75小时； A10型： 用3000欧姆电阻放电至少80小时；
