互感型（差动变压器式）传感器图解分析 

互感型传感器的工作原理是利用电磁感应中的互感现象，将被测位移量转换成线圈互感的变化。由于常采用两个次级线圈组成差动式，故又称差动变压器式传感器。

	螺管形差动变压器 螺管形差动变压器 

传感器由初级线圈 
 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/200912293335835.gif" \* MERGEFORMATINET 


和两个参数完全相同的次级线圈 、 [image: image2.png]


组成。线圈中心插入圆柱形铁芯p,次级线圈 [image: image3.png]


、 [image: image4.png]


反极性串联。当初级线圈 [image: image5.png]


加上交流电压时，如果 [image: image6.png]ey =ey



，则输出电压 [image: image7.png]


；当铁芯向上运动时， [image: image8.png]e >e,



；当铁芯向下运动时， [image: image9.png]e <o,



。铁芯偏离中心位置愈大， [image: image10.png]


愈大 

	[image: image11.png]





差动变压器式传感器输出的电压是交流量，如用交流电压表指示，则输出值只能反应铁芯位移的大小，而不能反应移动的极性；同时，交流电压输出存在一定的零点残余电压，使活动衔铁位于中间位置时，输出也不为零。因此，差动变压器式传感器的后接电路应采用既能反应铁芯位移极性，又能补偿零点残余电压的差动直流输出电路。

	用于小位移的差动相敏检波电路的工作原理 

	[image: image12.png]i)

1 HEAAE SN
BT FEMLE




	当没有信号输入时，铁芯处于中间位置，调节电阻R，使零点残余电压减小；当有信号输入时，铁芯移上或移下，其输出电压经交流放大、相敏检波、滤波后得到直流输出。由表头指示输入位移量的大小和方向。 


差动变压器式传感器的优点是：测量精度高，可达0.1μm；线性范围大，可到±100mm；稳定性好，使用方便。因而被广泛应用于直线位移，或可能转换为位移变化的压力、重量等参数的测量。

差动变压器式

	互感型传感器的工作原理是利用电磁感应中的互感现象，将被测位移量转换成线圈互感的变化。
	[image: image13.png]TR





	它本身是一个变压器，其初级线圈接入交流电源，次级为感应线圈，当初级线圈的互感变化时，输出电压将作相应的变化。由于常采用两个次级线圈组成差动式，故又称差动变压器式传感器。


