各种热电偶热电阻的测量范围和优缺点
 
  S 型热电偶：
铂铑10-铂热电偶
温度范围 0～1600℃
旧分度号 LB-3
优点
1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。
3.耐氧化、耐腐浊性良好
3.可以做为标准使用。
缺点
1.热电动势值小。
2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)
3.补偿导线误差大。
4.价格高昂。
R 型热电偶：
铂铑13-铂热电偶
温度范围 0～1600℃
优点
1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。
2.耐氧化、耐腐浊性良好
3.可以做为标准使用。
缺点
1.热电动势值小。
2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)
3.补偿导线误差大。
4.价格高昂。
B 型热电偶：
铂铑30-铂铑6 热电偶
温度范围 600～1800℃
旧分度号 LL-2
自由端在0～50℃内可以不用补偿导线
优点
1.适用1000℃以上至1800℃。
2.在常温环境下热电动势非常小，不需补偿导线
3.耐氧化、耐腐浊性良好。
4.耐热性与机械强度较R型优良。
缺点
1.在中低温域之热电动势极小，600℃以下测定温度不准确。
2.热电动势值小。
3.热电动势之直线性不佳。
4.价格高昂。
K 型热电偶：
镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍铝热电偶
温度范围 -200～1300℃
优点
1.热电动势之直线性良好
2.1000℃以下耐氧化性良好。
3.在金属热电偶中安定性属良好。
缺点
1.不适用于还元性气体环境，特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。
2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。
3.受短范围排序之影响会产生误差。
N 型热电偶：
镍铬硅--镍硅热电偶
温度范围 -270～1300℃
优点
1.热电动势之直线性良好。
2.1200℃以下耐氧化性良好。
3.为K型之改良型，受Green Rot之影响较小，耐热温度较K型高。
缺点
1.不适用于还元性气体环境
2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。
E 型热电偶：
镍铬硅--康铜热电偶
温度范围 -270～1000℃
优点
1.现有热电偶中感度最佳者
2.与J热电偶相比耐热性良好。
3.两脚不具磁性。
4.适于氧化性气体环境。
5.价格低廉
缺点
1.不适用于还元性气体环境
2.稍具履历现象。
J 型热电偶：
铁--康铜热电偶
温度范围 -210～1200℃
优点
1.可使用于还元性气体环境
2.热电动势较K热电偶大20%。
3.价格较便宜，适用于中温区域。
缺点
1.(＋)脚易生锈。
2.再现性不佳
T 型热电偶：
铜--康铜热电偶
温度范围 -270～400℃
优点
1.热电动势之直线性良好。
2.低温之特性良好
3.再现性良好、高精度。
4.可使用于还元性气体环境。
缺点
1.使用温度限度低。
2.(＋)脚之铜易氧化。
3. 热传导误差大。
PT100 型热电阻：
铂电阻
温度范围 -200～850℃
金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温，容易制得纯铂，又因其电阻率p(Ω?mm2／m)大，可用较少材料制成电阻，此外其测温范围大。它的缺点是：在还原介质中，特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污，使铂丝变脆，并改变电阻与温度之间的关系。
CU50 型热电阻：
铜电阻
温度范围 -50～150℃
铜热电阻的价格便宜，线件度好，工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿，易被腐蚀，熔点亦低。
