标准电容器概述
概述
    标准电容器主要用于工频(50Hz)交流高压测量电路中作为标准电容器，例如桥式电路中作为比较电容，以测量电容及损耗角正切；也可以兼作电容分压电路中的高压电容；还可以作局部放电测量电路中的高压耦合电容。
    该产品主要面向电力系统、机械行业、科研机构和大专院校，以变电站、发电厂、计量站及实验室为主要服务对象。
技术性能及要求
1、电容偏差：±3%，
     实测值的测量误差不超过±0.05%。
2、电气线路与屏蔽之间的绝缘电阻应不小于100MΩ.
3、电容器容量实际值的年不稳定度γ
     对于准确度等级为0.005、0.01等，容量标称值为1~106pF的电容器，γ应不大于下表的规定。

 　
准 确 度

等级指数

　　实际值的年不稳定度γ

(×10-6/a) 
0.005 ±0.3 
0.01 ±0.5 
0.02 ±0.8 
0.05 ±1.5 
0.1 ±3 
0.2 ±6 
0.5 ±10 
1.0 ±20 
 


 4、运行地区环境空气温度范围：5℃~40℃；
　　空气相对湿度范围：40%~80%；
　　大气压强范围：98.3kPa~104.3kPa。
  
 
技术参数
 
 
　　型号 额定电压

Un/kV 额定电容
Cn/μF 外形尺寸/mm 备注 
LxWxH 
YL100-100 100 100 350×350×800 　 
YL200-100 200 100 950×950×1700  
YL250-100 250 100 1080×1080×2300 　 
YL300-70 300 70 1080×1080×2500 　 
YL500-50 500 50 140×140×2900 

