标准电容器的结构
标准电容器所采用的电极形式及介质与其电容量值有关。10pF以下的小容量标准电容器常采用密封的空气、同轴圆柱形电极结构，其优点是稳定性好，但电容量不易做大。100～1000pF的标准电容器常采用空气、多层平板型电极结构。大于1000pF的标准电容器如仍采用平板型空气结构，则相当笨重，因而常采用云母镀银工艺制作。lO～l00pF的标准电容器常采用表面金属化的有机绝缘薄膜作介质，以减小体积。l00pF以上的标准电容器不易制作，常采用带有耦合变压器或运算放大器的等效大电容方式，等效电容量可高达IF以上。如图1所示分别为熔融石英介质和白云母片介质标准电容。 

[image: image1.png]f

R
aa

(a) MG AT

®) BEHFNR




图1  固体介质标准电容

 

　　1-熔融石英；2-敷金电极；3-敷金保护环；4-微调电容器；5-绝缘子，6-圃定极板；7-白云母片

　　标准电容器为了消除杂散电容的影响，常用金属屏蔽罩将电容器屏蔽起来，并在屏蔽罩上设一接线端钮，称为屏蔽端钮，这样电容器就有三个端钮，如图2所示为三端钮标准电容器。图中1、2是标准电容器两个极板的引出端，3是屏蔽端钮。

　　电容器内的介质在交变电场中要吸收一定的能量，因而标准电容器均存在介质损耗。此损耗可用并联在电容器上的电导G表示，标准电容器的并联等效电路如图3所示。损耗因数标准电容器的tand应接近于零。

　　作为计量标准用的标准电容器，按其在量值传递系统中的位置分为计量基准、计量标准及一般的工作标准量具三挡，较低挡标准电容器的量值由较高挡的传递。标准电容器按准确度分级，我国的标准电容器从0.01～0.2级共分为5个级别。

[image: image2.png]g




　　图2  三端钮标准电容器

[image: image3.png]



　　图3 标准电容器的并联等效电路



　　标准电容器的量值通常是十进制的，其电容量范围一般为1pF～1pF，特殊情况下也可以制成更小或更大的数值，或非十进制数值。

